一、高低温试验箱高低温试验操作

做高温试验时，请先打开电源开关，然后按照温控仪说明书对仪表进行设定。做高温试验时设定好参数后，无须按其它开关，仪表则自动进入升温和控温状态；

二、高低温试验箱低温试验操作

做低温试验时，设定好参数后，打开制冷以及加热开关，一分钟内，冷机自动启动(复迭式制冷分两级启动，也就是一台冷机启动后三分钟，第二台冷机也自动启动。第二台冷机启动后有时会产生”哧”的叫声，这是第二台冷机的高压保护，为正常现象，稍等便开始降温，仪表会根据所设定的温度自动进行控温恒温。

三、高低温试验箱RKC温度控制仪表操作指南

接通电源后仪表的上排红色数字显示测量温度值（PV），下排绿色数字显示设定温度值（SV）。各参数按下列方法设置，具体仪表内部操作方法请参照控制器操作说明书。

四、高低温试验箱高温操作实例

1、设定温度如：高温80℃

2、在运转模式下直接按“SET”键，上排“PV” 显示当前的温度值，下排显示当前的温度设定值（如原来的温度设定值是－40度）一直按“︽”键直到其显示80.0为止，然后按“SET”键即恢复运转模式。

五、高低温试验箱低温操作

1、设定如：低温－60℃

2、在运转模式下直接按“SET”键，上排“PV” 显示当前的温度值，下排显示当前的温度设定值（如原来的温度设定值是80.0度）一直按“︾”键直到其显示－60.0为止，然后按“SET”键恢复运转模式, 按下制冷开关。