1、 液晶显示表头面板图

图1

2、按键说明

| 按键名称 | 按键功能 |
| --- | --- |
| M | 数据保存和参数确认按钮。 |
| S | 进入数据设置界面、增加数字。 |
| Z | 进入提示数据界面和移位。 |

在实时正常显示状态，长按“Z”键进入组态数据设置状态。按下 Z键，依次向右移动闪烁位，直到最后一个“0”开始闪烁。按下“S”键，最后一位数字开始从“0”增加。这时输入的数字就是操作码，按“M”键进入。根据输入的操作码不同，将进入不同的功能。确认修改某项参数后，按“M”键将左下角数字调到0后，2秒内退出设置模式。

3、操作码及对应功能

| 左下角“操作码”显示 | 设置变量 |
| --- | --- |
| 0或空 | 正常显示（测量状态） |
| 00001 | 输入操作码（可以直接输入和下面功能对应的数字，以直接进行相应功能的设置） |
| 00002 | 设置单位 |
| 00003 | 量程下限设置 |
| 00004 | 量程上限设置 |
| 00005 | 阻尼时间 |
| 00006 | 主变量清零 |
| 00007 | 密度设置 |
| 00008 | 输出特性（设置线性输出或者开方输出） |

3.1 单位设置

在实时正常显示状态下输入操作码“2”后，按下“M”键，进入设置单位功能,按下“S”键，则依次切换量程单位。切换到需要的单位后，按下“Z”键，则将当前显示的单位设置为量程单位，并自动进入“设置量程下限”功能界面。

备注：液晶显示单位有kPa、Torr、atm、MPa、mH2O、mHg、m、mm、cm、g/cm3、℃、inH20、inHg、ftH2O、mmH2O、mmHg、psi、bar、mbar、g/cm2、kg/cm2、Pa、℃（仅温度PT100用）；

3.2 量程下限设置

在实时正常显示状态下输入操作码“3”后，按下“M”键，进入量程下限设置。此时按“S”键进入设置状态，数字闪烁，按“Z”键循环闪烁需要修改的数字位,按“S”键将选中的数字位+1;按“M”键保存设置并且自动进入量程上限设置。

说明：1、小数点选择在数字位之后，当闪烁显示时，按“S”键小数点位置将循环移动；当按键“Z”移动到左侧“↑”，此时按下“S”键，将在“↑”和“－”之间切换，如果显示“－”，表示将输入的是负数。

3.3 量程上限设置

在实时正常显示状态下输入操作码“4”后，按下“M”键，进入量程上限设置。量程上限设置的方法和量程下限设置完全相同，参见“量程下限设置”的方法。

3.4 阻尼时间

在实时正常显示状态下输入操作码“5”后，按下“M”键，进入阻尼时间设置。阻尼时间设置的方法和量程下限设置完全相同，参见“量程下限设置”的方法。

3.5主变量清零

确保变送器实时正常显示状态并且处于零压力受压状态。同时按住“M”按键和“Z”按键 并保持5秒以上，进入“调零”界面（操作码显示6），通过“S”键，将右下角的“NO”，切换为“YES”再按下“M”键，完成主变量清零。

3.6 恢复出厂设置

若仪表参数设置错误或参数出现错乱，可利用显示表头按键进行恢复出厂值操作，再根据实际工况重新设置参数（前提是出厂前有备份数据）。方法如下：

- 进入阻尼时间参数设置状态，通过按键将阻尼设置成“05678”。注意小数点位置必须移到最后一位（没有小数点）。

- 按“M”键确认，仪表将恢复出厂值。

3.7密度设置（仅在单位M、cm、mm时有效）

在实时正常显示状态下输入操作码“7”后，按下“M”键，进入阻尼时间设置。密度设置的方法和量程下限设置完全相同，参见“量程下限设置”的方法。

3.8输出特性设置

在实时正常显示状态下输入操作码“8”后，按下“M”键，进入输出特性设置。按“S”键进入设置状态，下方区域显示“LIN”（线性输出）闪烁，再次按下“S”键，切换为“SQRT”（开方输出）闪烁显示，表明当前选择为“开平方输出”，选择后按“M”键确认。

3.9 辅助变量显示设置

在实时正常显示状态下长按“S”键，显示在电流（mA）、主变量、百分比（%）之间切换，当出现需要的显示变量时松手，此时每隔3秒显示跳变一次，当出现不需要的变量时，重复以上操作一次即可。

备注：当短帧地址为非0时，同时按S+M按键3秒左右，强制设置地址为0（隐藏功能）。